| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Nguyễn Ngọc Hải Trang | DS Nguyễn Thị Tuyết Nga | BS CKII. Nguyễn Đức Trí |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | PTK Dược-VT, TBYT | Giám đốc |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Phiên bản | Nội dung sửa đổi | Vị trí | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mục đích

Tài liệu này hướng dẫn công việc bảo dưỡng thường xuyên hàng ngày, hàng tháng đối tủ lạnh dương bảo quản vắc xin.

Bất kỳ sự cố nào xảy ra đối với tủ đang bảo quản vắc xin cũng có nguy cơ ảnh   hưởng đến vắc xin bên trong, vì vậy phải tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo tủ lạnh vận hành tốt nhất và các bước tiến hành sửa chữa tủ lạnh khi có hư hỏng xảy ra.

- Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho Khoa/Phòng/Trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cam Lâm.

- Nhân viên quản lý kho vắc xin, dung môi.

- Trưởng khoa Dược-VT, TBYT; Chuyên trách TCMR kiểm tra, giám sát định kỳ

- Trách nhiệm thực hiện

- Chuyên trách TCMR: Kiểm tra, đôn đốc nhân viên quản lý kho vắc xin/ quản lý dây chuyền lạnh thực hiện đúng quy trình bảo dưỡng. Đánh giá tình trạng tủ lạnh bị hỏng và phối hợp xử lý. Đánh giá tình trạng vắc xin khi tủ lạnh bị hỏng và phối hợp xử lý nếu vắc xin cần tiêu hủy khi tủ lạnh bị hư hỏng ko đảm bảo nhiệt độ bảo quản vắc xin.

-  Nhân viên quản lý kho vắc xin: Thực hiện đúng các thao tác thực hành chuẩn bảo dưỡng thiết bị lạnh. Ghi nhận và báo cáo tình trạng tủ lạnh bị hư hỏng cho cấp trên để tiến hành xử lý. Phối hợp với các bộ phận khác đánh giá và xử lý vắc xin cần tiêu hủy khi tủ lạnh bị hư hỏng ko đảm bảo nhiệt độ bảo quản vắc xin.

- Cơ quan quản lý cấp trên (Viện Pasteur Nha Trang, Văn phòng TCMR Quốc gia): Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn cách xử lý tủ lạnh bị hỏng.

4. Các thiết bị liên quan

-  Dụng cụ sửa chữa, chổi mềm, khăn sạch, khay đựng.

-  Tài liệu hướng dẫn sử dụng tủ lạnh dương, tủ lạnh âm.

-  Sổ nhật ký vận hành.

5. Quy trình

| TT | Nội dung công việc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Nhiệm vụ hàng ngày |  |
|  | - Theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin theo quy trình theo dõi và ghi chép nhiệt độ bảo quản vắc xin (QT-04-2025). - Chỉ điều chỉnh nhiệt độ nếu nhiệt độ ngoài khoảng nhiệt độ cho phép. Nhiệt độ bảo quản đúng là: + Tủ lạnh dương: từ +2°C đến +8°C. + Tủ lạnh âm: từ -25°C đến -15°C. LƯU Ý: - Nếu nhiệt độ không duy trì được ở mức quy định cần báo cáo ngay cho người phụ trách. KHÔNG điều chỉnh núm nhiệt độ của tủ khi đã đạt nhiệt độ bảo quản đúng và ổn định. Nên dán cố định núm điều chỉnh nhiệt độ, nút chuyển chế độ tủ lạnh/tủ đông. KHÔNG điều chỉnh để giảm nhiệt độ khi cho vắc xin mới nhận vào tủ, điều này có thể sẽ làm đông băng vắc xin. KHÔNG điều chỉnh nhiệt độ sau khi bị mất điện. - Lau sạch bụi bẩn ở vỏ ngoài tủ lạnh dương, tủ lạnh âm. | Nhân viên quản lý kho vắc xin |
| 5.2 | Nhiệm vụ hàng tuần |  |
|  | - Kiểm tra băng tuyết, xả băng nếu băng tuyết bám ở dàn lạnh hoặc thành tủ >0,5cm. Tiến hành xả đá/băng tuyết theo các bước sau: + Bước 1: Chuyển vắc xin, dung môi trong tủ ra nơi an toàn: hòm lạnh có bình tích lạnh HOẶC vào tủ lạnh khác. + Bước 2: Tắt nguồn điện của tủ, rút phích cắm khỏi ổ. Chuyển tất cả bình tích lạnh sang hòm lạnh hay tủ đá khác. + Bước 3: Mở cửa tủ, đợi đến khi đá/ băng tan chảy hết. Không dùng dao hay các vật sắc nhọn khác để cậy. + Bước 4: Mở nút thoát nước dưới đáy tủ (nếu có) để nước đọng trong tủ thoát hết (dùng khay/ chậu hứng nước đọng). Đóng lại nút khi đã tháo hết nước. + Bước 5: Lau khô bên trong tủ bằng khăn sạch. + Bước 6: Kiểm tra các giá và thiết bị bên trong tủ. + Bước 7: Lau khô bình tích lạnh rồi đặt lại vào tủ theo đúng qui định. Đóng cửa tủ. + Bước 8: Bật nguồn điện. Theo dõi nhiệt độ trong tủ cho đến khi đạt nhiệt độ cần thiết và ổn định (thường sau 24 giờ). + Bước 9: Chuyển vắc xin, dung môi trở lại trong tủ. - Kiểm tra độ kín khít của zoăng cửa tủ lạnh. | Nhân viên quản lý kho vắc xin |
| 5.3 | Nhiệm vụ hàng tháng |  |
|  | - Làm sạch nắp hay cửa tủ với nước xà phòng pha loãng. - Kiểm tra máy nén và bộ phận tản nhiệt xem có sạch không. Thiết bị sẽ không vận hành được chính xác nếu các bộ phận này bị bám bụi. Làm vệ sinh máy nén và lưới tản nhiệt như sau: + Ngắt nguồn điện của tủ: rút phích cắm ra khỏi ổ điện. + Bộc lộ mặt sau tủ, thành tủ nơi có máy nén. + Sử dụng tuốc-nơ-vít để mở các vít ở khoang máy nén, tháo nắp bảo vệ. + Quét hết bụi bẩn bám trên lưới tản nhiệt phía sau tủ và trong khoang máy nén bằng chổi mềm. + Đóng nắp bảo vệ, vặn lại vít cố định. - Nên xả đá/băng tuyết một tháng một lần hoặc khi tuyết bám dày >0,5cm. - Ghi ngày, nội dung bảo dưỡng vào sổ Nhật ký vận hành. - Ghi nhận xét, đánh giá nhiệt độ trên biểu đồ theo dõi nhiệt độ hàng tháng, qua đó nhận xét quá trình vận hành, tình trạng của tủ lạnh dương, tủ lạnh âm. | Nhân viên quản lý kho vắc xin |
|  | Nhiệm vụ hàng tháng |  |
|  | - Làm sạch nắp hay cửa tủ với nước xà phòng pha loãng. - Kiểm tra máy nén và bộ phận tản nhiệt xem có sạch không. Thiết bị sẽ không vận hành được chính xác nếu các bộ phận này bị bám bụi. Làm vệ sinh máy nén và lưới tản nhiệt như sau: + Ngắt nguồn điện của tủ: rút phích cắm ra khỏi ổ điện. + Bộc lộ mặt sau tủ, thành tủ nơi có máy nén. + Sử dụng tuốc-nơ-vít để mở các vít ở khoang máy nén, tháo nắp bảo vệ. + Quét hết bụi bẩn bám trên lưới tản nhiệt phía sau tủ và trong khoang máy nén bằng chổi mềm. + Đóng nắp bảo vệ, vặn lại vít cố định. - Nên xả đá/băng tuyết một tháng một lần hoặc khi tuyết bám dày >0,5cm. - Ghi ngày, nội dung bảo dưỡng vào sổ Nhật ký vận hành. - Ghi nhận xét, đánh giá nhiệt độ trên biểu đồ theo dõi nhiệt độ hàng tháng, qua đó nhận xét quá trình vận hành, tình trạng của tủ lạnh dương, tủ lạnh âm. |  |
| 6 | Khi phát hiện tủ lạnh có sự cố bất thường: nhiệt độ nằm ngoài quy định, tủ lạnh không hoạt động, bị ngắt điện, tiếng ồn, nước đọng, băng tuyết đóng dày, cảm biến nhiệt độ không hiển thị hoặc nhấp nháy…) + Bước 1: Sau khi phát hiện bất thường thì chuyển vắc xin, dung môi trong tủ ra nơi an toàn: hòm lạnh có bình tích lạnh HOẶC vào tủ lạnh khác. + Bước 2: Tắt nguồn điện của tủ, rút phích cắm khỏi ổ. + Bước 3: Kiểm tra nhiệt độ được thiết bị ghi nhiệt độ tự động xem và đánh giá nhiệt độ nằm ngoài nhiệt độ quy định (nhiệt độ cao nhất và thấp nhất) trong bao lâu để đánh giá tình trạng vắc xin. + Bước 4: Chờ đánh giá tình trạng vắc xin sau đó có tiếp tục sử dụng tiếp hay không. + Bước 5: Vệ sinh tủ lạnh. Lau khô bên trong tủ bằng khăn sạch. + Bước 6: Kiểm tra các thiết bị bên trong tủ. + Bước 7: Bật nguồn điện. Theo dõi nhiệt độ trong tủ cho đến khi đạt nhiệt độ cần thiết và ổn định (thường sau 24 giờ). Nếu nhiệt độ tăng hoặc giảm bất thường thì ghi nhận và báo cáo cho cán bộ chuyên trách TCMR và cấp trên để tiếp tục xử lý. + Bước 8: Cán bộ chuyên trách TCMR phối hợp với nhân viên quản lý kho xác định tình trạng hư hỏng của tủ lạnh và làm biên bản. Báo cáo cấp trên tiến hành xử lý. + Bước 9: Đánh giá tình trạng hư hỏng của tủ lạnh, xác định tủ hư cái gì và sửa chữa được hay không. Nếu tủ có thể sửa chữa hoặc thay thế thiết bị hỏng thì đơn vị quản lý tủ lạnh tiến hành sửa chữa và thay thế trong thời gian sớm nhất. Nếu tại đơn vị quản lý đã kiểm tra và mời kỹ thuật chuyên môn điện lạnh xác định tủ hỏng và không sửa chữa được thì tiến hành thủ tục theo quy định thanh lý. + Bước 10: Sau khi tủ lạnh được sửa chữa và kiểm tra tính ổn định của tủ lạnh trong vòng 24 giờ trước khi đưa vắc xin vào lại để bảo quản. Ghi chép lại kết quả sữa chữa tủ, biện pháp khắc phục, người thực hiện và thời gian hoàn thành. |  |

6. Lưu trữ tài liệu

| TT | Tên hồ sơ | Hình thức lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sổ lý lịch - nhật ký vận hành thiết bị dây chuyền lạnh. | Hồ sơ | 5 năm |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tủ lạnh dương, tủ lạnh âm. | Hồ sơ | 5 năm |

7. Tài liệu tham khảo

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc triển khai  “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy địnhchi tiết một số điều trong Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động  tiêm chủng.

- WHO (2015), Tài liệu “Thực hành tiêm chủng”.

- Tài liệu “Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh”  TCW 3000-3000AC, TFW 800 của nhà sản xuất.

- Quy trình xử trí trong tình huống khẩn cấp vắc xin bảo quản trong tủ lạnh (QT-13-2025).

8. Biểu mẫu và phụ lục kèm theo

Phụ lục I: GIẤY BÁO HỎNG TÀI SẢN, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

| TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CÂM LÂM KHOA DƯỢC- VT, TBYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

GIẤY BÁO HỎNG TÀI SẢN, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

| S TT |  | Tên tài sản, công cụ, dụng cụ | Đơn vị tính | Số lượng |  | Lý do hỏng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngày tháng năm 20 |  |  |
| Người lập |  |  |  | Ý kiến của người phụ trách bộ phận |  |  |
| (ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  | (ký, ghi rõ họ tên) |  |  |

PHẦN THEO DÕI THỰC HIỆN

Xác định nguyên nhân hỏng .........................................................................................................

Biện pháp xử lý và dự kiến kế hoạch thực hiện:............................................................................

Kết quả và thời gian hoàn thành: ...................................................................................................

| CÁN BỘ KỸ THUẬT | PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
| --- | --- | --- |

PHẦN BÀN GIAO SAU SỬA CHỮA

Hôm nay, vào lúc      ngày     /      / 20... tại ............................................................................

Tôi là: ................................................Chức vụ: ................................................Đã nhận lại thiết bị, vật tư, dụng cụ báo hỏng sửa chữa, gồm có:.............................................................................

Chất lượng sau khi sửa chữa:........................................................................................................

| NGƯỜI BÀN GIAO | NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO |
| --- | --- |
| (ký, ghi rõ họ tên) | (ký, ghi rõ họ tên) |

Phụ lục II: LÝ LỊCH - NHẬT KÝ VẬN HÀNH THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN LẠNH

| LÝ LỊCH - NHẬT KÝ VẬN HÀNH THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN LẠNH TÊN ĐƠN VỊ :…………………………………………………………………. LOẠI THIẾT BỊ :……………………………………………………………… KÝ HIỆU ( MODEL): ………………………………………………………… HÃNG/ NƯỚC SẢN XUẤT: ………………………………………………… SỐ SERI: ……………………………………………………………………… NGUỒN CUNG CẤP: ………………………………………………………… THỜI GIAN LẮP ĐẶT SỬ DỤNG: ……………/……………/……………… TÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ:……………………………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian ( ngày/tháng/năm) | Nội dung | Người/ Đơn vị thực hiện | Ký tên/ Ghi chú |