| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Nguyễn Ngọc Hải Trang | DS Nguyễn Thị Tuyết Nga | BS CKII. Nguyễn Đức Trí |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | PTK Dược-VT, TBYT | Giám đốc |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Phiên bản | Nội dung sửa đổi | Vị trí | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mục đích

Tài liệu này hướng dẫn các thao tác cho nhân viên trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp khi bảo quản vắc xin trong tủ lạnh nhằm giảm thiểu những yếu tố bất lợi phát sinh (mất điện kéo dài, hỏa hoạn, tủ lạnh hỏng,…) trong quá trình bảo quản ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin; đảm bảo các loại vắc xin được bảo quản ở nhiệt độ từ +20C đến +80C trong suốt thời gian bảo quản.

- Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho các loại vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR).

- Áp dụng cho Khoa/Phòng/Trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cam Lâm.

- Nhân viên quản lý kho vắc xin, dung môi. Nhân viên được phân công giao/nhận vắc xin, dung môi thực hiện.

- Chuyên trách TCMR .

- Trách nhiệm thực hiện

- Nhân viên quản lý kho bảo quản vắc xin: thủ kho, phụ kho.

- Khoa Dược-VT, TBYT; khoa KSBT có trách nhiệm kiểm tra giám sát và phối hợp với nhân viên quản lý kho vắc xin khi xử lý các tình huống khẩn cấp.

4.  Các thiết bị liên quan

- Máy phát điện dự phòng và nhiên liệu.

- Tiêu lệnh chữa cháy gắn tại kho và dụng cụ chữa cháy.

- Sổ nhật ký vận hành thiết bị.

5.  Quy trình

5.1. Tình huống 1: MẤT ĐIỆN KÉO DÀI

Khi mất điện kéo dài hoặc không biết khi nào điện được cấp lại có thể ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin, phải thực hiện ngay các bước sau:

| TT | Nội dung công việc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo ngay cho người quản lý trực tiếp biết. | Người phát hiện |
| 2 | Chạy máy phát điện dự phòng, đảm bảo dự trữ đủ nhiên liệu cho máy phát điện. Hạn chế mở cửa tủ lạnh trong suốt thời gian mất điện | Nhân viên kỹ thuật phụ trách |
| 3 | Sau khi được cấp nguồn điện dự phòng, ghi nhiệt độ của tủ lạnh bảo quản vắc xin tại thời điểm kho vận hành trở lại vào sổ Nhật ký vận hành thiết bị. Phối hợp cùng nhân viên kỹ thuật kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ lạnh. - Nếu tủ lạnh hoạt động bình thường: Tiếp tục bảo quản vắc xin theo thường quy. - Nếu tủ lạnh hoạt động không ổn định: thông báo cho người phụ trách trực tiếp biết để xử lý, khắc phục. | Nhân viên quản lý kho/nhân viên kỹ thuật |
| 4 | Khi được cấp nguồn điện lưới trở lại. Nhân viên quản lý kho phải kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của tất cả các tủ lạnh, đảm bảo các tủ hoạt động ổn định. Ghi nhiệt độ bảo quản của tủ lạnh (sau khi điện lưới được cấp lại ổn định 30 phút) và tình trạng hoạt động của tủ lạnh vào sổ Nhật ký vận hành thiết bị. | Nhân viên quản lý kho/nhân viên kỹ thuật |
| 5 | Ghi chép vào sổ theo dõi sự cố kho lạnh | Nhân viên quản lý kho/nhân viên kỹ thuật |

5.2. Tình huống 2:  KHO LẠNH BỊ HỎA HOẠN

Khi kho lạnh bị hỏa hoạn, phải thực hiện ngay các bước sau:

| TT | Nội dung công việc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện theo Tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy (báo động, ngắt nguồn điện, chữa cháy tại chỗ, gọi 114...) | Người phát hiện |
| 2 | Di chuyển các tủ lạnh ra khu vực an toàn (nếu có thể). Chú ý: Không mở cửa tủ lạnh. | Nhân viên quản lý kho/nhân viên kỹ thuật |
| 3 | Sau khi việc chữa cháy kết thúc: - Nếu tủ lạnh có thể hoạt động lại bình thường: Vận hành tủ lạnh trở lại. Thống kê kiểm tra vắc xin và nhiệt độ của các tủ lạnh. - Nếu tủ lạnh không thể hoạt động trở lại: + Chuyển vắc xin trong tủ bị hỏng vào các thiết bị lạnh khác, sắp xếp riêng. + Thống kê vắc xin bị ảnh hưởng, báo cáo cho lãnh đạo đơn vị biết. | Nhân viên quản lý kho/nhân viên kỹ thuật |
| 4 | Sau khi các tủ lạnh đã được sửa chữa và hoạt động ổn định trở lại, nhân viên quản lý kho lạnh chuyển các loại vắc xin trở lại bảo quản tại buồng lạnh. Trong mọi trường hợp các vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ: 2-80C |  |
| 5 | Ghi chép vào sổ theo dõi sự cố kho lạnh | Nhân viên quản lý kho/nhân viên kỹ thuật |

5.3. Tình huống 3: TỦ LẠNH HỎNG

Khi phát hiện nhiệt độ tủ lạnh nằm ngoài khoảng an toàn bảo quản vắc xin (cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ yêu cầu, tủ lạnh gây ra tiếng ồn, đèn nhấp nháy liên tục,…  ), thực hiện ngay các bước sau:

| TT | Nội dung công việc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh và xác định tủ lạnh đang gặp sự cố gì, nếu nhiệt độ tăng hoặc giảm bất thường ngoài khoảng nhiệt độ yêu cầu thì: + Thông báo ngay cho người phụ trách trực tiếp và nhân viên trực kỹ thuật để khắc phục hư hỏng kịp thời. + Xử lý nhanh tại chỗ theo các bước đã tập huấn:Ghi nhiệt độ bảo quản của tủ lạnh tại thời điểm phát hiện vào sổ Nhật ký vận hành thiết bị. + Chuyển vắc xin sang tủ lạnh khác hoặc hòm lạnh để bảo quản riêng theo quy trình bảo quản vắc xin trong tủ lạnh, hòm lạnh. Đối với tủ lạnh hỏng nếu nhiệt độ tủ lạnh thấp hơn 2oC ở tủ lạnh dương và cao hơn 8oC, hoặc âm dưới 10 oC: - Bước 1. Tắt tủ lạnh (phải biết vị trí tắt). - Bước 2. Kiểm tra nhiệt độ trên thiết bị ghi nhiệt độ tự động để đánh giá nhiệt độ tủ lạnh nằm ngoài khoảng nhiệt độ yêu cầu trong bao lâu, thời điểm vượt khỏi giá trị an toàn (>8oC, < -0,5oC) sơ với nhiệt độ trên tủ lạnh và nhiệt kế. Kiểm tra thiết bị chỉ thị nhiệt độ đông băng điện tử đang tình trạng nào. - Bước 3. Quan sát các lọ vắc xin nếu nghi ngờ vắc xin đông băng thì sử dụng biện pháp lắc đối với các vắc xin nhạy cảm đông băng. Vệ sinh tủ và kiểm tra tủ, bật tủ lạnh trở lại và chờ đợi cho đến khi nhiệt độ về khoảng 2oC - 8oC và theo dõi nhiệt độ trong vòng 30 phút cho đến khi ổn định trong khoảng từ 2oC - 8oC. - Bước 4. Nếu nhiệt độ tủ lạnh đã ổn định, tiếp tục theo dõi nhiệt độ trong vòng 48 giờ, tủ lạnh ổn định nhiệt độ và không có dấu hiệu bất thường thì cho sử dụng tủ trở lại. - Bước 5: Nếu nhiệt độ tủ lạnh tăng hoặc giảm nhiệt độ bất thường/không ổn định khoảng 2oC - 8oC thì xác định tủ hỏng và báo cáo tình trạng tủ cho lãnh đạo bộ phận và lãnh đạo đơn vị để sắp xếp thợ sửa chữa. | Nhân viên quản lý kho Chuyên trách TCMR |
| 2 | Lập biên bản xác nhận sự việc và xác định tình trạng tủ lạnh và chất lượng vắc xin. | Nhân viên kho/ Người phụ trách kỹ thuật/ Cán bộ chuyên trách TCMR/ Lãnh đạo bộ phận…. |
| 3 | Nếu tần suất cảnh báo do lỗi tủ lạnh vượt quá 2 lần/tháng: Kiểm soát chất lượng tủ lạnh và yêu cầu nhà cung cấp bảo hành hoặc sữa chữa. | Nhân viên kho/ Người phụ trách kỹ thuật/ Cán bộ chuyên trách TCMR/ Lãnh đạo bộ phận…. |
| 4 | Báo cáo lãnh đạo đơn vị. | Chuyên trách TCMR. |
| 5 | Ghi chép vào sổ theo dõi sự cố kho lạnh | Nhân viên quản lý kho/nhân viên kỹ thuật |

5.4 Tình huống : Bảo quản vắc xin trong thiên tai do sự cố cúp điện

| TT | Nội dung công việc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo ngay cho người quản lý trực tiếp biết. | Người phát hiện |
| 2 | Chạy máy phát điện dự phòng, đảm bảo dự trữ đủ nhiên liệu cho máy phát điện (Tình huống 1) Chuẩn bị các hòm lạnh, tủ lạnh dự trữ để mua đá bảo quản vắc xin trong thời gian cúp điện. - Đối với các vùng bị ngập lụt: Bảo quản vắc xin, dụng cụ tiêm chủng ở nơi cao không bị ngập, dưới trần nhà đảm bảo không bị tốc mái, làm giá đỡ để tủ lạnh bảo quản vắc xin; - Tạm thời thay đổi thời gian tiêm chủng trong những ngày thiên tai cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; - Dự trù nhận vắc xin hàng tháng phù hợp với thực tế, đối với tuyến xã, phường chỉ cấp vắc xin sử dụng trong ngày, nhằm trách lãng phí vắc xin; - Kiểm tra, giám sát, sửa chữa hệ thống dây chuyền lạnh để bảo đảm vắc xin an toàn trong tiêm chủng. Các trường hợp khẩn cấp, đột xuất báo cáo ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa để phối hợp giải quyết; - Trong mọi trường hợp khẩn cấp, đột xuất báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa để có hướng giải quyết khắc phục sự cố. | Nhân viên kỹ thuật phụ trách , Thủ kho |
| 3 | Sau khi được cấp nguồn điện dự phòng, ghi nhiệt độ của tủ lạnh bảo quản vắc xin tại thời điểm kho vận hành trở lại vào sổ Nhật ký vận hành thiết bị. Phối hợp cùng nhân viên kỹ thuật kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ lạnh. - Nếu tủ lạnh hoạt động bình thường: Tiếp tục bảo quản vắc xin theo thường quy. - Nếu tủ lạnh hoạt động không ổn định: thông báo cho người phụ trách trực tiếp biết để xử lý, khắc phục. | Nhân viên quản lý kho/nhân viên kỹ thuật |
| 4 | Khi được cấp nguồn điện lưới trở lại. Nhân viên quản lý kho phải kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của tất cả các tủ lạnh, đảm bảo các tủ hoạt động ổn định. Ghi nhiệt độ bảo quản của tủ lạnh (sau khi điện lưới được cấp lại ổn định 30 phút) và tình trạng hoạt động của tủ lạnh vào sổ Nhật ký vận hành thiết bị. | Nhân viên quản lý kho/nhân viên kỹ thuật |
| 5 | Ghi chép vào sổ theo dõi sự cố kho lạnh | Nhân viên quản lý kho/nhân viên kỹ thuật |

6. Lưu trữ tài liệu

| TT | Tên hồ sơ | Hình thức lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sổ lý lịch - nhật ký vận hành thiết bị dây chuyền lạnh. | Hồ sơ | 5 năm |
| 2 | Sổ theo dõi sự cố kho lạnh | Hồ sơ | 5 năm |

7. Tài liệu tham khảo

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc triển khai  “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy địnhchi tiết một số điều trong Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động  tiêm chủng.

- WHO (2015), Tài liệu “Thực hành tiêm chủng”.

- Quy trình bảo quản vắc xin trong tủ lạnh dương (QT-02).

- Quy trình đóng gói vắc xin vào hòm lạnh (QT-06).

8. Biểu mẫu và phụ lục kèm theo

Phụ lục I: LÝ LỊCH - NHẬT KÝ VẬN HÀNH THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN LẠNH

LÝ LỊCH - NHẬT KÝ VẬN HÀNH

THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN LẠNH

TÊN ĐƠN VỊ :……………………………………………………………

LOẠI THIẾT BỊ :…………………………………………………………

KÝ HIỆU ( MODEL): ……………………………………………………

HÃNG/ NƯỚC SẢN XUẤT: ……………………………………………

SỐ SERI: …………………………………………………………………

NGUỒN CUNG CẤP: ……………………………………………………

THỜI GIAN LẮP ĐẶT SỬ DỤNG: ……………/……………/…………

TÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ:………………………………………………

Năm 20……..

| Thời gian ( ngày/tháng/năm) | Nội dung | Người/ Đơn vị thực hiện | Ký tên/ Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |

Phụ lục II: Sổ theo dõi sự cố kho lạnh

Trung tâm …… SỔ THEO DÕI SỰ CỐ KHO LẠNH Năm …..

| Ngày tháng năm | Mô tả sự cố | Thời điểm xảy ra sự cố | Thời gian xử lí sự cố | Nguyên nhân | Người phát hiện | Người xử lí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |